МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства “Гигасепт ФФ”

фирмы “Шюльке и Майр ГмбХ” (Германия)

для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

Москва, 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Гигасепт ФФ»

фирмы "Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия)

для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.Н., Закова И.М.,

Дьяков В.В.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Гигасепт ФФ» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфическим запахом. Содержит 11% диальдегида янтарной кислоты и 3% диметокситетрагидрофурана в качестве действующих веществ; рН=6,5±0,3.

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 2 л, канистры - 5 л канистры и бочки - 200 л.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от -5°С до +40°С составляет 2 года, рабочих растворов - 16 суток.

1.2. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спороцидными свойствами; не вызывает коррозию изделий из металлов.

1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умерено опасных веществ при введении в желудок и к  4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при ингаляционном воздействии в виде паров относится к умеренно опасным средствам, малотоксично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз; оказывает слабое сенсибилизирующее действие.

Рабочие растворы при многократных воздействиях вызывают сухость
кожи.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для стерилизации указанных изделий в лечебно-профилактических учреждениях.

__________________________________________________________________________

С момента утверждения данных методических указаний силу "Методические указания по применению препарата «Гигасепт ФФ» для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения фирмы «Шульке и Майер (Германия)", № 11 -114/4057 от 31.08.92 г.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками, путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде (табл. 1).

Таблица 1.

# Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «Гигасепт ФФ»

| Концентрация рабочего раствора, % |  |  | Количество компонентов (мл), необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по | по действующим веществам |  |  |  |
| препарату | по диальдегиду янтарной кислоты | по диметокси-тетрагидрофурану | средство | вода |
| 5 | 0,55 | 1,1 | 50 | 950 |
| 10 | 1,10 | 0,3 | 100 | 900 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Рабочие растворы средства «Гигасепт ФФ» применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных, в том числе термолабильных материалов (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты), а также для стерилизации указанных изделий.

3.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

3.3. Дезинфекцию и стерилизацию изделий проводят в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. При стерилизации используют стерильные емкости.

3.4. При дезинфекции изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская высыхания на них загрязнений.

3.5. При погружении изделий в раствор, имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.6. При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним используют технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г.,  № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г., № 28-6/3.

3.7. Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначении

рабочими растворами средства «Гигасепт ФФ»

| ## Вид обработки | Режим применения средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, оС | Время выдержки в рабочем растворе, час |
| Дезинфекция при инфекциях вирусной (гепатиты, ВИЧ-инфекция, аденовирусная | 10 | 21±1 | 1 |
| инфекция) бактериальной (включая туберкулез), и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии | 5 | 21±1 | 2 |
| Дезинфекция при полиомиелите и энтеровирусной инфекции | 10 | 21±1 | 2 |
| Стерилизация | 10 | 21±1 | 10 |

3.8. По окончании дезинфекции инструменты ополаскивают проточной питьевой водой в течение 11 минуты или промывают питьевой водой последовательно в трех емкостях по 5 минут.

3.9. После окончания стерилизационной выдержки все манипуляции проводят строго соблюдая правила асептики. Изделия извлекают из раствора с помощью стерильных пинцетов (корнцангов), удаляют раствор из каналов и полостей, трижды по 5 минут промывают в стерильной воде, налитой в стерильные емкости. При каждом переносе изделий из одной емкости в другую освобождение каналов и полостей и их заполнение свежей водой осуществляют с помощью стерильного шприца, пипетки или иного приспособления.

Работу проводят, надев на руки стерильные перчатки.

При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса пропускают не менее 20 см стерильной воды, не допуская попадания использованной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Емкости, используемые при отмыве стерильных средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин.

3.10. Отмытые от остатков средства стерильные изделия помещают на стерильную ткань, из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособлениями перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий - не более 3 суток. .

3.11. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 16 суток с момента приготовления при условии, если их внешний вид не изменился.

При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и страдающих аллергическими заболеваниями.

4.2. Работы со средством следует проводить в помещении, имеющем естественную или приточно-вытяжную вентиляцию.

4.3. Во время дезинфекционной и стерилизационной выдержки ёмкости с растворами должны быть закрыты.

4.4. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.5. Во время приготовления рабочих растворов средства и проведения с ними работ в открытых ёмкостях (погружение изделий в раствор и извлечение из него) необходимо защищать органы дыхания респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А, кожу рук - резиновыми перчатками, глаза - защитными очками.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в темном, прохладном месте, недоступном детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать носоглотку, дать теплое питьё. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу следует смыть его большим количеством воды.

5.3. При попадании средства в глаза следует немедленно (!) промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1. Средство "Гигасепт ФФ" контролируют по показателям, указанным

в табл.3.

Таблица 3.

# Показатели качества и нормы

| Наименование показателя | ### Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная зеленая жидкость со специфическим запахом |
| Показатель активности водородных ионов, рН: • средства • 10% водного раствора • 3% водного раствора | 6,5 ± 0,3 6,0 ± 0,3 6,5 ± 0,3 |
| Плотность при 20°С, г/см | 0,9580 - 0,9620 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,374 - 1,380 |
| Массовая доля диальдегида янтарной кислоты, % | 9,9 - 12,1 |
| Массовая доля диметокситетрагидрофурана, % | 2,7 - 3,3 |

6.2. Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

6.3. Измерение показателя активности водородных ионов, рН проводят по ГОСТ Р 50550.-93 потенциометрическим методом.

6.4. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

6.5. Измерение показателя преломления проводят по ГОСТ 18995.2.-73 рефрактометрическим методом.

6.6. Измерение массовой доли диальдегида янтарной кислоты.
Измерение массовой доли диальдегида янтарной кислоты проводят

титриметрическим методом с гидроксиламином солянокислым.

6.6.1. Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения.

Бюретка.

Цилиндры мерные.

Колбы конические.

Пипетки.

Стаканы, бумажные фильтры.

Гидроксиламин солянокислый, напр. Е. Merck арт. 4616.

Натрия гидроксид, напр.Е. Merck арт. 6498.

Этанол 95%, напр.Е. Merck арт.971.

Вода дистиллированная.

Кислота соляная, водный раствор, 0,5 моль/л.

Натрия гидроокись, водный раствор, 0,5 моль/л.

Натрия гидроокись, водный раствор, 40%.

Этанольный раствор гидроксида натрия, 0,5 моль/л: 12 г натрия гидроксида растворяют в 20-30 мл воды и добавляют этанол до 600 мл.

Раствор гидроксиламина: 40 г гидроксиламина солянокислого растворяют в 80 мл воды и разбавляют 800 мл этанола, потом помешивая, добавляют 600 мл этанольного раствора гидроксида натрия . Приблизительно через 1 час образовавшийся хлорид натрия фильтруют через бумажный фильтр и устанавливают рН полученного раствора равным 7,2 (с помощью 40% раствора гидроксида натрия). Раствор оставляют на ночь и после этого еще раз фильтруют образовавшийся хлорид натрия через бумажный фильтр.

6.6.2. Проведение анализа

Взвешивают от 1,4 до 1,6 г средства с точностью 0,0002 г, переносят в химический стакан на 150 мл, добавляют 50 мл гидроксиламина.

Через час раствор титруют соляной кислотой до рН 3,6. Аналогично проводят титрование холостой пробы - 50 мл раствора гидроксиламина титруют до значения рН 3,2.

6.6.3. Обработка результатов.

Массовую долю диальдегида янтарной кислоты (X) в процентах рассчитывают по формуле:

(v – V) • 0,0215  • 100

X = ———————————  ,

m

где V - объем раствора соляной кислоты, израсходованный

на титрование пробы средства, см3;

v - объем раствора соляной кислоты, израсходованный

на титрование холостой пробы, см3;

0,0215 - масса диальдегида янтарной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты концентрации точно C(HCL)=0,5 моль/л, г;

m - масса.средства, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ±10% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

6.7. Измерение массовой доли диметокситетрагидрофурана.

Массовую долю диметокситетрагидрофурана получают рассчетным путем после измерения массовой доли общего альдегида, который определяют титриметрическим методом с гидроксиламином солянокислым.

6.7.1. Оборудование, реактивы, растворы.
Весы лабораторные общего назначения.

Бюретка.
Цилиндры мерные.

Колбы конические.

Пипетки.

Стаканы.

Гидроксиламин солянокислый, напр.Е. Merck арт. 4616.

Натрия гидроксид, напр.Е. Merck арт. 6498.

Вода дистиллированная.

Кислота серная, водный раствор, 0,5 моль/л.

Натрия гидроокись, водный раствор, 0,5 моль/л.

Водный 10% раствор гидроксиламина с установленным значением рН = 3,0.

6.7.2. Проведение анализа

Взвешивают от 1,2 до 1,4 г средства с точностью 0,0002 г, переносят в химический стакан 150 мл или коническую колбу и разбавляют водой до 100 мл. Показатель рН этого раствора устанавливают при постоянном перемешивании с помощью серной кислоты - рН=3,0; затем добавляют 25 мл раствора гидроксиламина (10%). Через час раствор титруют гидроокисью натрия до рН 3,0.

6.7.3. Обработка результатов.

Массовую долю общего альдегида Y в процентах рассчитывают по формуле:

V • 0,03305  • 100

Y = —————————  ,

m

где V - объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, см3;

0,03305 - масса общего альдегида (в пересчете на диметокситетрагидрофуран), соответствующая 1 см3 натрия концентрации точно C(NaOH)=0,5 моль/л, г;

m - масса средства, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,7%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ±10% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

Массовую долю диметокситетрагидрофурана Z в процентах рассчитывают по формуле:

X • 3,0305

Z = Y -  ——————

2,15

"СОГЛАСОВАНО"

по поручению фирмы

"Шульке и Майр ГмбХ ", Германия

Представитель фирмы в странах СНГ				Аксенов В.А.