МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

_	А.А.Монисов

28.01.1998 г.

№ МУ-1-113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по применению для дезинфекции и стерилизации изделий
медицинского назначения средства “САЙДЕКС” фирмы
“Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд.”, Великобритания

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии
по дезинфекционным средствам
Федеральной комиссии по МИБП,
дезинфекционным и ПК средствам 
академик РАМН

М.Г. Шандала
17 декабря 1997 г.

Москва. 1998 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по применению для дезинфекции и стерилизации изделий
медицинского назначения средства “САЙДЕКС” фирмы
“Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд.”, Великобритания

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Панкратова Г.П.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Средство “САЙДЕКС” – двухкомпонентная система, состоящая из жидкого и порошкообразного компонентов, смешиваемых перед применением для получения рабочего активированного раствора.

- Жидкий компонент – бесцветная прозрачная жидкость со специфическим запахом, представляющим собой 2% водный раствор глутарового альдегида, упакованный в пластмассовые канистры вместимостью 1 л (куб. дм.), 5 л (куб. дм.) и 1 л (куб. дм.).

- К каждой емкости с жидким компонентом придается соответствующее количество отдельно упакованного в пластмассовый пенал порошкообразного компонента, представляющего собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета, содержащий щелочной агент, ингибитор коррозии и краситель.

- Срок годности средства при условии хранения его компонентов в невскрытых упаковках при температуре от +5 град. С до +20 град. С в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, составляет 2 года.

- Срок годности активированного раствора составляет 14 суток при условии его хранения в закрытых емкостях в темном прохладном месте.

- 1.2. В активированном виде “САЙДЕКС” обладает бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгицидными и спороцидными свойствами.

- Средство фиксирует органические загрязнения, что требует их удаления с изделий до дезинфекции.

  - Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при ингаляционном воздействии и при введении в желудок, к умеренно токсичным при парентеральном введении, обладает слабыми кумулятивными и сенсибилизирующими свойствами, оказывает слабое местно-раздражающее действие при многократных аппликациях на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз. Пары средства при длительном воздействии могут вызвать раздражение органов дыхания и слизистых оболочек.

  - Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним: инструменты, используемые в стоматологии, микрохирургии) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты с парентеральным механизмом передачи и ВИЧ-инфекцию) и грибковой этиологии, а также для стерилизации указанных изделий медицинского назначения (далее именуемых изделиями).

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА СРЕДСТВА

  - Для приготовления активированного раствора средства в емкость, содержащую жидкий компонент, высыпают (избегая потерь) из прилагаемого к емкости пластмассового пенала порошкообразный активатор.

- После полного растворения активатора рН раствора достигает значения 8,2-9,2; раствор приобретает флуоресцентный зеленый цвет.

- ВНИМАНИЕ! Не допускается:

- использование средства в неактивированном виде;

- деление каждого из компонентов средства на части с целью приготовления активированного раствора меньших объемов;

- использование средства для дезинфекции и стерилизации до полного растворения активатора в растворе глутарового альдегида.

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

- 3.1.	Средство “САЙДЕКС” в активированном виде применяют для дезинфекции и стерилизации изделий из различных материалов: стекла, металлов, полимерных материалов (резины, пластмассы и др.).

- 3.2.	Перед дезинфекцией изделий с их наружной поверхности удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток: изделия (включая их полости и каналы) промывают водой в емкости. Разъемные изделия перед этим разбирают. Использованные салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных гепатитах (при туберкулезе – по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

- 3.3.	Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку согласно ОСТу 42-21-2-85 и действующим инструктивно-методическим документам, регламентирующим условия проведения очистки изделий средствами, разрешенными в установленном порядке.

- 3.4.	Активированный раствор средства может быть использован многократно в течение 14 суток с момента активации, если его вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида средства (изменение цвета или помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.) раствор необходимо заменить.

- Во избежание разбавления средства при многократном его использовании следует погружать в раствор только сухие изделия.

- 3.5.	Дезинфекцию и стерилизацию изделий средством проводят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых (в том числе в стерилизационных/дезинфекционных лотках “Сайдекс”) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая заполнение им всех каналов и полостей.

- Разъемные изделия помещают в средство в разобранном виде. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

- При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в “Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов” (№ 15-б/33 от 17.07.90 г.) и в “Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам” (№ 28-б/3 от 09.02.88 г.).

- 3.6.	Время дезинфекционной выдержки изделий в средстве “САЙДЕКС” составляет:

- при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии – 15 мин;

- при кандидозах – 30 мин;

- при туберкулезе и дерматофитиях – 90 мин.

- 3.7.	Время стерилизационной выдержки в средстве “САЙДЕКС” при температуре 21--1 град.С составляет: изделий из металлов – 4 часа; изделий, в конструкцию которых входят другие, в том числе полимерные материалы – 10 часов.

- 3.8.	После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из средства, удаляя его из каналов, и переносят в емкость с питьевой водой для отмыва от остатков средства.

- Отмыв осуществляют под проточной водой: изделий из металлов и стекла – в течение 3 мин, изделий из резин и пластмасс – в течение 10 мин.

- Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса пропускают воду в течение 3-5 мин (не менее 20 куб. см).

- Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

- 3.9.	При проведении стерилизации все манипуляции проводят асептических условиях.

- После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и отмывают последовательно в двух водах (изделия из металлов и стекла – по 10 мин, изделия из резин и пластмасс – по 15 мин) при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают воду в течение 3-5 мин (не менее 20 куб. см), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. При этом используют стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

- Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

- Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132 град.С в течение 20 мин.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  - Работы со средством необходимо проводить в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении.

  - Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу; кожу рук необходимо защищать резиновыми перчатками.

  - Емкости со средством необходимо плотно закрывать.

  - Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

  - Средство следует хранить в темном, прохладном месте отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

  - При аварийных ситуациях (розлив средства на большой площади и последующее его испарение с поверхности), а также в случае несоблюдения мер предосторожности возможно острое отравление средством, что выражается в раздражении слизистых оболочек глаз (жжение, резь, слезоточение, зуд) верхних дыхательных путей (першение в горле, насморк, кашель), головокружении, затрудненном дыхании, тошноте. Может наблюдаться обострение аллергических заболеваний.

- Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. Показан прием теплого молока с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

  - В случае попадания средства на кожу отсутствует ощущение жжения, но через некоторое время могут появиться покраснение, отечность, желтые пятна, поэтому следует немедленно обильно промыть пораженное место водой.

  - В случае попадания средства в желудок возникает тошнота и рвота. Необходимо дать выпить несколько стаканов воды, промыть желудок, принять 10-20 таблеток активированного угля или дать выпить сырые яйца или молоко.

  - При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение 10 мин, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Обратиться к врачу.

С момента утверждения данных методических указаний считать утратившими силу “Методические указания по применению препарата “Сайдекс” для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения”, № 15-б/45 от 10.12.1990 г.