МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «НУ-САЙДЕКС*» фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд." (Великобритания) корпорации «Джонсон энд Джонсон» (США) для целей дезинфекции и стерилизации

Москва 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «НУ-САЙДЕКС*»

фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд" (Великобритания)

корпорации «Джонсон энд Джонсон» (США)

для целей дезинфекции и стерилизации

Методические указания разработаны в научно-исследовательском институте дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы:	Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Панкратова Г.П., Дьяков В.В., Сукиасян А.Н.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «НУ-САЙДЕКС*» представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из поставляемых в отдельных канистрах жидкого компонента 1 (канистра Б) и жидкого компонента 2 (канистра А), смешиваемых перед применением для получения рабочего раствора, содержащего стабилизированную надуксусную кислоту.

Компонент 1 (концентрат) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом уксусной кислоты, содержащую 5% надуксусной кислоты в качестве действующего вещества, а также перекись водорода, уксусную кислоту и воду; расфасован по 0,33 л в 0,5-литровые пластмассовые канистры.

Компонент 2 (растворитель) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха, состоящую из стабилизатора, ингибиторов коррозии, консерванта и воды, расфасованную по 4,67 л в 5-литровые пластмассовые канистры.

Срок годности средства составляет 35 недель при условии хранения его компонентов в невскрытых упаковках производителя (канистры А и Б) при температуре от +5°С до +28 оС в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Рабочий раствор средства представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со слабым запахом уксусной кислоты, содержащую 0,35% надуксусной кислоты; срок годности рабочего раствора составляет 24 часа с момента смешивания компонентов 1 и 2.

1.2. Рабочий раствор средства «НУ-САЙДЕКС*» обладает бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами.

1.3.	Рабочий раствор средства «НУ-САЙДЕКС*» по степени воздействия на организм при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, малотоксичен при парентеральном введении, умеренно опасен при ингаляционном воздействии в виде паров, не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, вызывает слабое раздражение глаз, не обладает сенсибилизирующим свойством.

Компонент 1 (из канистры Б) по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, а при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных по ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляционном воздействии в виде паров вызывает раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз и относится к высокоопасным соединениям; оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и глаза с возможным повреждением роговицы.

Компонент 2 (из канистры А) по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, при ингаляционном воздействии в виде паров малоопасен, не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и глаза.

1.4.	Средство «НУ-САЙДЕКС*» в виде рабочего раствора предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения, изготовленных с применением термолабилъных материалов (резин, пластмасс и др.), в том числе жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, для дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом при тех же инфекциях, а также для стерилизации указанных изделий в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА

2.1. Для приготовления рабочего раствора средства необходимо вылить все содержимое канистры Б (0,5-литровая канистра) в канистру А (5-литровая канистра), плотно закрыть канистру А крышкой и тщательно перемешать раствор путем 4-5 кратного переворачивания канистры А. На этикетке канистры А записать время и дату смешивания компонентов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается:

-	использование части содержимого канистр А и Б с целью приготовления меньших объемов рабочего раствора;

-	применение содержимого канистр А и Б отдельно (без смешивания).

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «НУ-САЙДЕКС*» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Рабочий раствор средства «НУ-САЙДЕКС*»" применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения, изготовленных с применением термолабильных материалов (резин, пластмасс и др.), в том числе жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

3.2.	Дезинфекцию изделий проводят в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками, в том числе в лотках САЙДЕКС*.

3.3.	Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором, заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.4.	При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним необходимо использовать технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г., № 28-6/3.

3.5.	Режимы дезинфекции изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, раствором средства «НУ-САЙДЕКС*»

| Объект обеззараживания | Время обеззара- живания, мин | Способ обезза- раживания |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из металлов, резин на основе натурального и синтетического каучука, пластмасс, стекла (кроме гибких и жестких эндоскопов) | 10 | Погружение |
|  | 20* |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | 5 | То же |

Примечание: * режим дезинфекции шипцов стоматологических при туберкулезе.

3.6.	Дезинфекцию гибких эндоскопов можно осуществлять механизированным способом в установке «КРОНТ-УДЭ-1» при времени дезинфекционной выдержки 5 мин.

3.7.	По окончании дезинфекционной выдержки изделия тщательно промывают проточной питьевой водой в течение 3 мин.

3.8.	Для дезинфекции эндоскопов рабочий раствор средства может быть использован многократно в течение срока годности (24 часа). Во избежание разбавления раствора в него следует погружать только эндоскопы, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки жидкости.

Для дезинфекции остальных изделий рабочий раствор средства используют однократно.

4. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «НУ-САЙДЕКС*» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1.	Рабочий раствор средства «НУ-САЙДЕКС*» применяют для стерилизации изделий медицинского назначения, изготовленных с применением термолабильных материалов (резин, пластмасс и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.

4.2.	Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

4.3.	Стерилизацию изделий медицинского назначения рабочим раствором средства «НУ-САЙДЕКС*» проводят в стерильных эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками, в том числе в лотках САЙДЕКС*, выполняя манипуляции, указанные в п.п. 3.3. и 3.4., в части правил погружения изделий в раствор.

4.4.	Стерилизацию эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят по технологии, изложенной в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г., № 28-6/3.

4.5.	Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют согласно режимам, указанным в табл. 2

Таблица 2

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения раствором средства 
«НУ-САЙДЕКС*»

| Объекты стерилизации | Температура средства, °С | Время стери- лизации, мин | Способ стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из натуральных резин | 20+1 | 15 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, силиконовой резины, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним | 20+1 | 10 | Погружение |

4.6. Для стерилизации рабочий раствор средства «НУ-САЙДЕКС*» может быть использован многократно в течение 24 часов с момента смешивания. Во избежание разбавления средства при многократном его использовании в раствор следует погружать только сухие изделия.

4.7. После окончания стерилизационной выдержки изделия двукратно отмывают от остатков средства водой в емкостях по 2 мин в каждой, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, надев на руки стерильные перчатки.

При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса пропускают не менее 20 см3 стерильной воды, не допуская попадания использованной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Емкости, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин.

4.8. Отмытые от остатков средства стерильные изделия помещают на стерильную ткань, из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий — не более 3 суток.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Приготовление рабочих растворов средства и работу со средством проводить в отдельном хорошо проветриваемом помещении.

4.2. Ёмкость с компонентом 1 открывать в момент смешивания с компонентом 2 для приготовления рабочего раствора средства. Работу проводить с защитой глаз герметичными очками.

4.3.	Избегать разбрызгивания и попадания в глаза и на кожу компонента 1 и рабочего раствора средства.

4.4	Не принимать внутрь ни один из компонентов!

4.5	Работы со средством проводить в перчатках из ПВХ или резиновых.

4.6.	Смыв в канализационную систему компонента 1 следует проводить только в разбавленном виде, не смешивать с другими дезинфицирующими средствами.

4.7	Компонент 1 пожаро- и взрывоопасная жидкость! При пожаре тушить водой.

4.8	Под влиянием прямого солнечного света и тепла происходит распад перекисных составляющих средства с выделением кислорода, который стимулирует горение. Следует избегать опрокидывания тары.

4.9	При случайном розливе компонента 1 и при его уборке следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В", глаз - герметичные очки, кожи рук - перчатки из ПВХ.

Разлитое средство необходимо залить водой, разбавив в несколько раз с большим избытком воды, затем собрать и вылить в канализационную систему.

4.10.	Все компоненты средства следует хранить в закрытой таре производителя в недоступном детям, темном, прохладном месте отдельно от лекарственных препаратов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). Следует обратиться к врачу.

5.2.	При попадании компонента 1 или рабочего раствора средства на незащищенную кожу немедленно смыть его большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом.

5.3.	При попадании компонента 1 или рабочего раствора средства в глаза немедленно (!) промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут и сразу обратиться к окулисту!

5.4.	При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «НУ-САЙДЕКС*»

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Нормативной документацией фирмы нормируются показатели качества компонентов 1 и 2, рабочего раствора средства.

В табл. 3-5 представлены контролируемые показатели и нормы для каждого из компонентов средства «НУ-САЙДЕКС*» и его рабочего раствора.

Таблица 3

Показатели качества компонента 1 средства «НУ-САЙДЕКС*»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| 2. | Запах | Уксусной кислоты |
| 3. | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 0,5-1,6 |
| 4. | Массовая доля перекиси водорода, % | 18,0-21,0 |
| 5. | Массовая доля надуксусной кислоты, % | 5,0-5,4 |

Таблица 4

Показатели качества компонента 2 средства «НУ-САЙДЕКС*»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| 2 | Запах | Без запаха |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7,6 ± 0,2 |

Таблица 5

Показатели качества рабочего раствора средства «НУ-САЙДЕКС*»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| 2 | Запах | Слабый запах уксусной кислоты |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 3,8-4,9 |
| 4 | Массовая доля перекиси водорода, % | 1,40-1,77 |
| 5 | Массовая доля надуксусной кислоты, % | 0,349 - 0,407 |

6.2.	Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). Показатель концентрации водородных ионов измеряют потенциометрически по ГОСТ 22567.5-93.

  - Определение массовой доли перекиси водорода.

6.4.1. Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Цилиндр 1-100-1 по ГОСТ 1779-74.

Колба Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336-82.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77; водный раствор с массовой долей 10%.

Калий марганцовокислый марки хч по ГОСТ 20490-75; водный раствор концентрации С (1/5 КMnО4 = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), готовят из фиксанала по ТУ 6-09-2540-72.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Часы любого типа.

6.4.2.	Выполнение анализа.

К взвешенной с точностью до 0,0002 г пробе продукта массой от 0,1 до 0,2 г в случае содержимого канистры Б или около 1 г в случае готового рабочего раствора в конической колбе прибавляют 90 см3 раствора серной кислоты. Содержимое колбы титруют раствором марганцовокислого калия до появления неисчезающей светло-розовой окраски в течение 1 минуты.

6.4.3.	Обработка результатов.

Массовую долю перекиси водорода (X) в процентах определяют по формуле:

X=0,0017×V×K×100m,

где	0,0017	- масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора марганцовокислого калия концентрации точно С (1/5 КMnО4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г; V - объем раствора марганцовокислого калия концентрации С (1/5 КMnО4), израсходованный на титрование, см3;

К	- поправочный коэффициент раствора марганцовокислого калия калия концентрации С (КMnО4) = 0,1 моль/дм3;

m	- масса анализируемой пробы, г.

6.5. Определение массовой доли надуксусной кислоты.

6.5.1. Оборудование, реактивы, растворы.

Бюретка 1- 1-2-10-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-24/29 по ГОСТ 25336-82.

Калии йодистый марки хч по ГОСТ 4232-74.

Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный, водный раствор концентрации с (Na2S2O3 5 Н2О)= 0,1 моль/дм3, готовят из фиксанала по ТУ 6-09-2540-72.

Крахмал, растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%; готовят по ГОСТ 4517-87 п. 2.90.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Часы любого типа.

6.5.2.	Выполнение анализа

Содержимое колбы, оттитрованное по п.6.4.2., интенсивно взбалтывают, прибавляют 10 см3 раствора йодистого калия и после 10-минутного выдерживания в темном месте титруют раствором тиосульфата натрия. При достижении светло-желтой окраски добавляют 2-3 см3 раствора крахмала и титрование продолжают до обесцвечивания.

6.5.3.	Обработка результатов.

Массовую долю надуксусной кислоты (Y) в процентах вычисляют по формуле:

Y=0,0038×V×K×100m,

где:	0,0038	- масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия концентрации точно С (Na2S2Os 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г;

V	- объем раствора марганцовокислого калия концентрации С (Na2S2O3 5H2O), израсходованный на титрование, см3;

К	- поправочный коэффициент раствора марганцовокислого калия концентрации С (Na2S2Os 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3;

m	- масса анализируемой пробы, г.