МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора Минздрава

# России

________________ С.И. Иванов

« 19 » марта 2002 г.

№ 11-3/98-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»

(ЗАО «ВЕЛТ», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

### СОГЛАСОВАНО

# Председатель Подкомиссии по

дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по

МИБП, Д и ПКС Департамента

госсанэпиднадзора Минздрава

России, академик РАМН

______________ М.Г Шандала

« 26 » февраля 2002 г.

Москва, 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»

(ЗАО «ВЕЛТ», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России, Институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского АМН РФ, Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом МЗ РФ (ВолгНИПЧИ).

Авторы: Федорова Л.С., Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Дьяков В.В., Цвирова И.М., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н. (НИИД), Иванова Е.Б. (ЗАО «Велт»), Дерябин П.Г, Носик Д.Н., Исаева Е.И. (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН), Андрус В.Н. (ВолгНИПЧИ).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерских и гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, туберкулезных больниц и др.), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие Методические указания вводятся взамен № 1100/1229-99-113 от 13.05.99 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ВЕЛТОЛЕН» представляет собой прозрачный (от бесцветного до светло-желтого цвета) жидкий водно-спиртовой концентрат с запахом применяемой отдушки. Средство содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной в качестве действующего вещества, а также вспомогательные компоненты (этиловый спирт и др.); рН 7,3-8,3.

Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре не выше 35єС, рабочих растворов - 7 суток.

1.2. Растворы средства обладают антимикробной активностью в отношении бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза, сальмонеллезов, брюшного тифа, дизентерии, дифтерии, скарлатины, венерических болезней, анаэробной инфекции, возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва), дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, а также инактивируют вирусы (вирусы гепатитов В, С, ВИЧ, гепатита A, герпеса, гриппа, парагриппа); обладают моющими свойствами. Средство нельзя смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3. Средство по степени воздействия на организм относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и к 4 классу- при нанесении на кожу; малотоксично - при парентеральном введении, малоопасно - при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (по степени летучести); обладает слабым местно-раздражающим действием на кожу и умеренным на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим, кумулятивным свойствами и отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным).

Рабочие растворы (0,5-5,0% по препарату) при повторных воздействиях вызываю сухость и шелушение кожи.

1.4. Средство «ВЕЛТОЛЕН» предназначено для дезинфекции поверхностей к помещениях, предметов ухода за больными, белья, посуды, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии (гепатиты В. С, ВИЧ-инфекция, гепатит А, грипп, парагрипп, герпес), дерматофитиях и кандидозах в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, детских учреждениях;

• предстерилизационной очистки ручным способом, в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним);

• предстерилизационной очистки стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука в установке «Ультраэст»;

• дезинфекции поверхностен в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды при холере, чуме; белья и посуды - при сибирской язве;

• дезинфекции белья при анаэробных инфекциях;

• генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде (табл. 1).

## Таблица 1.

### Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Концентрация рабочего | Количество ингредиентов (мл) для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раствора по | 1 л |  | 5 л |  | 10 л |  |
| препарату, % | концентрат | вода | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 0,5 | 5 | 995 | 25 | 4975 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10 | 990 | 50 | 4950 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 15 | 985 | 75 | 4925 | 150 | 9850 |
| 2,5 | 25 | 975 | 125 | 4875 | 250 | 9750 |
| 4,0 | 40 | 960 | 200 | 4800 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 50 | 950 | 250 | 4750 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, оборудование, приборы), предметов ухода за больными, белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.), посуды, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), уборочного материала, изделий медицинского назначения (и том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним).

3.2. Поверхности в помещениях протирают ветошью, смоченной раствором средства, из расчета 100 мл/м2. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Обработку поверхностей в помещениях можно проводить в присутствии больных. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят щеткой, или ершом.

3.3. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно промывают водой.

3.4. Бельё погружают в раствор средства из расчета 4 л на 1 кг (при туберкулезе, холере и сибирской язве - 5 л на 1 кг) сухого белья. После окончания дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду моют и споласкивают проточной водой.

3.6. Изделия медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) полностью погружают в раствор средства за исключением не погружаемых частей не полностью погружаемых эндоскопов. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Обработку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствии с технологией, изложенной в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.). После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин проточной
водой, каждый раз, пропуская воду через каналы изделия.

Для дезинфекции растворы могут использоваться многократно до изменения внешнего вида раствора (помутнение, появление хлопьев и т.д.) в течение 5 дней.

Процесс дезинфекции изделий медицинского назначения может быть совмещен и процессом их предстерилизационной очистки.

3.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведены в табл. 2-7.

3.8. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами «ВЕЛТОЛЕН» способом протирания и на 60 мин включают бактерицидный облучатель. Дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 8. Уборка после дезинфекции не требуется, так как средство обладает моющим действием.

3.9. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах поверхности в помещениях и санитарно-техническое оборудование обрабатывают по режимам, представленным в табл.2

3.10. В банях, парикмахерских, бассейнах, а также в общественных туалетах при проведении профилактической дезинфекции обработку поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования и уборочного материала проводят по режиму, рекомендованному в табл. 5.

## Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии,

в том числе внутрибольничных инфекциях

| # Объект обеззараживания | Концентрация рабочего | Время обеззараживания (мин) при инфекциях |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раствора (по препарату), % | верхних дыхательных путей | кишечных |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование и др.) | 0,5 1,0 | 60 - | - 60 | # Протирание |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | 120 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 30 | 60 | Протирание |
| Изделия медицинского назначения из резин, стекла, металлов, пластмасс, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др. биологическими субстратами, в микробиологической лаборатории и др. | 1,0 | 30 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 1,0 | 60 | 120 | Погружение |

# Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов, в том числе изделий медицинского назначения

растворами средства «ВЕЛТОЛВН» при инфекциях вирусной этиологии (гепатитах В, С, ВИЧ-инфекции, гепатите А, герпесе, гриппе, парагриппе)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты) | 2,5 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 2,5 | 60 | Протирание |
| Предметы ухода за больными | 2,5 | 60 | Погружение или двукратное протирание |
| Бельё незагрязненное | 2,5 | 60 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное кровью | 2,5 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 2,5 | 120 | Замачивание |
| Посуда чистая | 2,5 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,5 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный материал | 2,5 | 120 | Погружение |

Таблица 4.

### Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты) | 5,0 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 4,0 5,0 | 60 15 | Протирание |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 5,0 | 30 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 30 | Протирание |
| Уборочный материал | 5,0 | 60 | Погружение |

Таблица 5.

Режим дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

при дерматофитиях и кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты)* | 2,5 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 2,5 | 60 | Протирание |
| Предметы ухода за больными | 2,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 60 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи* | 2,5 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 2,5 | 60 | Погружение |

Примечания.	*	Режим дезинфекции посуды, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним дается при кандидозах.

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

при особо опасных (чума, холера) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (по препарату), % | при чуме | при холере |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 0,5 1,0 | 60 30 | 60 30 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | 60 | Протирание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60 60 | 60 30 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 | 60 30 | 60 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 1,0 | 60 | 30 | Погружение |

Таблица 7.

### Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

при сибирской язве и анаэробных инфекциях (столбняк, газовая гангрена)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раствора (по препарату), % | при сибирской язве | при анаэробных инфекциях |  |
| Бельё, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | 120 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 2,5 | 120 | - | Погружение |

Примечание.	Температура рабочего раствора 50-55єС.

Таблица 8.

### Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических и детских, учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 1,0 | 60 | Протирание |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 2,5 | 60 | Протирание . |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 4,0 5,0 | 60 15 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,5 | 60 | Протирание |
| Детские учреждения | 1,0 | 60 | Протирание |

Примечание:	*	режим соответствующей инфекции.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ

ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки,
в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (стекла, резины, пластмассы, металлов), включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.

4.2. Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, изделий
медицинского назначения проводят ручным способом в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 9-11. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 12-14 после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства. Предстерилизационную очистку стоматологических инструментов механизированным способом проводят по режиму, указанному в табл. 15.

4.3. Изделия медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) полностью погружают в раствор средства за исключением непогружаемых частей неполностью погружаемых эндоскопов. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Обработку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствии с технологией, изложенной в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.).

4.4. Рабочие растворы средства для предстерилизационной очистки можно применять многократно в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида средства раствор необходимо заменить.

4.5. Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие
остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических
указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-
6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Таблица 9.

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией,

изделий медицинского назначения из различных материалов

(кроме эндоскопов и инструментов к ним) средством «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор | 2,5 * | Не менее 18 | 60 * |
| средства и заполнения им полостей и каналов. | 5,0 ** | Тоже | 60 ** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий -при помощи шприца: • изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | -»- | 0,5 |
| • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: 	* 	на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (исключая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

**	на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 10.

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов раствором средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, єС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, | 2,5 * | Не менее 18 | 60 * |
| разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 5,0 ** | То же | 60 ** |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ; • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | -»- | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:	* 	на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (исключая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 11.

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией,

медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и | 2,5 * | Не менее 18 | 60 * |
| заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 5,0 ** | То же | 60 ** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов - при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | -»- | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:	*	на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (исключая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии;

**	на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 12.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

изделий медицинского назначения из различных материалов

(кроме эндоскопов и инструментов к ним) средством «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы при проведении очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов. | 1,0 или 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойки каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий -при помощи шприца: • изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей | 1,0 | Тоже | 0,5 |
| • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 1,5 |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 13.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов раствором средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы при проведении очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, єС | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий (у неполностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или элекпроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | 1,5 | -»- | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой(каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой(каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 14.

Режим предстерилизацнонной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы при проведении очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, єС | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов -при помощи шприца. | 1,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 15.

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

стоматологических инструментов механизированным способом

с использованием ультразвука раствором средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Этапы при проведении очистки | # Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, °С | Время обработки, мин |
| Обработка инструментов (боры зубные твердосплавные, головки стоматологические алмазные, дрильборы зубные, каналонаполнители, штифты корневые, иглы угольчатые корневые и др.) в установке «Ультраэст» | 1,0 | Не менее 1 8 | 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.2. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в присутствии пациентов.

5.3. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

5.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям.

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

6.2. При попадании средства в глаза - промыть их под струей воды в течение 10-
15 мин, при раздражении закапать 30-% раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

6.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько
стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ВЕЛТОЛЕН

7.1. Контролируемые показатели и нормы

В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-010-23984186-2002) средство контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля этилового спирта и массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной.

В таблице 16 приводятся контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

Таблица 16.

### Показатели качества дезинфицирующего средства ВЕЛТОЛЕН

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета |
| 2 | Запах | Применяемой отдушки и спирта |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,002- 1,008 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,371 - 1,377 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7,3 - 8,3 |
| 6 | Массовая доля этилового спирта, % | 18-22 |
| 7 | Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % (в пересчете на дидецилдиметиламмоний бромид, %) | 18-22 (5,4 - 6,6) |

Примечание: 	Перед отбором проб и проведением анализа средство в таре перемешать встряхиванием.

7.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид и цвет ВЕЛТОЛЕНА определяют визуально Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходяшем свете.

Запах определяют органолептически.

7.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4. Определение показателя преломления при 20°С

Определение показателя преломления при 20°С проводят по ГОСТ 18995.2. «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

7.5. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

Показатель концентрации водородных ионов (рН) измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

7.6. Определение массовой доли этилового спирта

Содержание этилового спирта определяют методом отгонки или методом ГЖХ

7.6.1. Определение массовой доли спирта методом отгонки

7.6.1.1. Оборудование

Прибор для перегонки, состоящий из круглодонной колбы вместимостью 200-250 см3, насадки Вюрца, холодильника Либиха, алонжа, термометра.

Электрическая плитка.

Колба мерная 1-50-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Цилиндр градуированный на 100 см3.

Пикнометр вместимостью 1-3 см3 по ГОСТ 20292-74.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.1.2. Проведение анализа

В круглодонную колбу отмеривают точное количество анализируемой жидкости - берут 75 см3 средства ВЕЛТОЛЕН либо 50 см3 ВЕЛТОЛЕНА и 25 см3 дистиллированной воды (суммарно 75 см3). Для равномерного кипения в колбу с жидкостью помещают капилляры, пемзу или кусочки прокаленного фарфора.

Приемник (мерную колбу вместимостью 50 см3) помещают в сосуд с холодной водой, собирают около 45 см3 отгона, термостатируют его при 20°С, добавляют дистиллированную воду до метки. Отгон получается слегка мутным.

Плотность отгона определяют пикнометром и по алкоголеметрической таблице находят содержание в нем этилового спирта в процентах по объему.

7.6.1.3. Обработка результатов

Содержание этилового спирта (X) в средстве ВЕЛТОЛЕН в процентах (объемных) вычисляют по формуле:

50 • а

Х =  ————  ,

V

где 	50 -	объем отгона, см3;

а -	содержание этилового спирта и отгоне в процентах по объему;

V -	объем анализируемого средства, взятый для отгона, см3.

Массовую долю этилового спирта в ВЕЛТОЛЕНЕ в процентах определяют по алкоголеметрической таблице, исходя из объемного его содержания.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 1,0 %.

Допускаемая суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.6.2. Определение массовой доли этилового спирта методом ГЖХ

7.6.2.1. Оборудование и реактивы

Газовый хроматограф типа 3-700, ЛХМ-80, «ЦВЕТ» или другой марки с пламенно-ионизационным детектором, снабженный аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

Стеклянная колонка длиной 1,5 м с внутренним диаметром - 3 мм.

Микрошприц типа МШ-10.

Линейка измерительная с ценой деления 0,5 или 1 мм.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Пипетки 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91.

Насадка - хроматон N-AW-DVCS, пропитанный 15 % карбоваксом 1500 с зернением 0,2-0,25 мм (импорт).

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-80, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне или из компрессора.

Этанол для хроматографии «хч», аналитический стандарт.

7.6.2.2. Подготовка к выполнению измерений

Заполнение колонки сорбентом производят любым из общепринятых способов. Колонку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации хроматографа. Перед анализом колонку продувают газом-носителем в течение 6-8 часов сначала с программированием температуры от 20° до 215° со скоростью 1°-2°/мин , оставшееся время выдерживают при 215°С.

7.6.2.3 Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя			40 ± 10 см3/мин

Скорость водорода				40 ± 10 см3/мин

Скорость воздуха				400 ± 100 см3/мин

Температура термостата колонки		90°С

Температура детектора			150°С

Температура испарителя			170°С

Объем вводимой пробы			5 мкл

Скорость диаграмной ленты		0,3 см/мин

Время удерживания этилового спирта		минут

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота пика этилового спирта составляла 50-70% от шкалы диаграммной ленты.

Регистрация результатов анализа производится с помощью компьютера или самописца.

7.6.2.4. Проведение анализа

Количественное определение этилового спирта в средстве ВВЛТОЛЕН проводят методом абсолютной калибровки по стандартному раствору с массовой долей этилового спирта 20,0 %.

Проводят не менее 3 параллельных вводов проб стандартного раствора и испытуемого средства.

7.6.2.5. Обработка результатов

Массовую долю этилового спирта в процентах (Y) рассчитывают по формуле:

C • Sх

Y =  ————  ,

Sст

где	С -	точная концентрация этилового спирта стандартном растворе, %;

Sх -	плошадь пика этилового спирта в испытуемом средстве;

Sст -	площадь пика этилового спирта в стандартном растворе.

7.7. Определение массовой доли клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной

Клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной анализируют методом двухфазного титрования в присутствии индикатора на основе метиленового синего.

7.7.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88E с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Колбы мерные 1-100-1(2), 1-1000-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а по ГОСТ 4171 –76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный производства фирмы «Мерк» (Германия) с содержанием основного вещества не менее 99 % или по ТУ 6-09-15-121-74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.7.2. Приготовление растворов индикатора, додецилсульфата натрия и цетилпиридиний хлорида.

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см3 0,1 % водного раствора метиленового синего, 6,8 см3 концентрированной серном кислоты. 113 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,120 г лаурилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - ~ 0,004 моль/дм3.

в) Стандартный раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема до метки).

7.7.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хлорида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

7.7.4. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства ВЕЛТОЛЕН от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3  и объем дистиллированной водой доводят до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Полученную жидкую двухфазную систему с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет, титруют приготовленным раствором средства ВЕЛТОЛЕН при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

7.7.5. Обработка результатов

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00547 • V • K • 100

X = ————————————  • 100 ,

m • V1

где	0,00547 -	масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V -	объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, см3;

К -	поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 -	коэффициент разведения;

V1 -	объем раствора средства ВЕЛТОЛЕН, израсходованный на титрование, см3;

m -	масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,50 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

7.7.6. Массовую долю дидецилдиметиламмоний бромида (Y) в процентах определяют расчетным путем по формуле:

#### M

Y =  X • ——  ,

M1

где	Х -	массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, определенная по п. 7.7.5.

М -	молекулярная масса дидецилдиметиламмоний бромида, равная 406,5.

M1 -	молекулярная масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромвда с мочевиной, равная 1367,5.

##### СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ЗАО «ВЕЛТ»								Е. ИВАНОВА